## Maximale blootstellingsduur
Maximale blootstellingsduur omstander bij blootstelling aan jodium-125 bron(nen)
Scenario voor een kind of volwassene wie gedurende een langere periode dagelijks wordt blootgesteld aan straling van één of meerdere geïmplanteerde jodium-125 bron(nen)
Activiteit bron(nen) | 8 | MBq |  | Totale activiteit (apparent) van de bron(nen)
Diepte bron(nen) in weefsel | 3 | cm |  | Diepte van de bron(nen) in het weefsel t.o.v. de huid
Implantatieduur | 2 | maanden |  | Totale tijd tussen implantatie en OK
Afstand persoon tot bron(nen) | 20 | cm |  | Afstand tussen bron(nen) en midden van de romp blootgestelde
Leeftijd | 1 | [maak keuze]
Maximaal aantal uren in totaal | 1315.8988 | AP blootstelling (bijv. kind kijkend naar moeder)
gedurende gehele periode: | 2022.0261 | PA blootstelling (bijv. kind zittend op schoot)
Maximaal aantal uren per dag: | 21.9316 | AP blootstelling (bijv. kind kijkend naar moeder)
| GEEN | PA blootstelling (bijv. kind zittend op schoot)
Onderdeel van:
"Handreiking I-125 procedure" NVKF 2018
© Joost te Riet ¦ Radboudumc

## Stralingsdosistempo (hidden)
Dosis omstanders bij Jodium-125 zaadje
Γ10 | 0.033847 | µGy/hr per MBq op 1 m (incl. afscherming lucht)
h(10) | 0.0327 | µSv/hr per MBq op 1 m
h(0.07) | 0.039 | µSv/hr per MBq op 1 m
Activiteit | 8 | MBq
Diepte zaadje | 3 | cm
Afstand | 0.2 | meter (zaadje tot kind)
Dichtheid weefsel | 1 | g/cm³
Ḣ(0,07) | 2.1677 | µSv/hr
Ḣ(10) | 1.8176 | µSv/hr
| 550.1867 | aantal uren tot een blootstelling van H*(10) = 1 mSv
E (AP) | 0.86794 | 1 jaar
E (PA) | 0.52295
| 1152.1573 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij AP bestraling 1 jarige (worst case)
| 1912.2171 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij PA bestraling 1 jarige | Opmerking: Zoals hieronder weergegeven is de effectieve dosis t.o.v. het omgevingsdosisequivalent
maar een factor 0,1/0,15 (andere geometrie) tot 0,4 (AP) van de H*(10). Ofwel 100-400 µSv t.o.v. 1 mSv.
E (AP) | 1.0527 | 0 jaar
E (PA) | 0.68511
| 949.8988 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij AP bestraling 0 jarige/zuigeling
| 1459.6259 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij PA bestraling 0 jarige/zuigeling
E (AP) | 0.92132 | 5 jaar
E (PA) | 0.57938
| 1085.4039 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij AP bestraling 5 jarige
| 1725.9857 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij PA bestraling 5 jarige
E (AP) | 0.74167 | 10 jaar
E (PA) | 0.40271
| 1348.2997 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij AP bestraling 10 jarige
| 2483.1537 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij PA bestraling 10 jarige | Bronefficiëntie = 1 (wordt niet gebruikt, want oriëntatie onbekend):
E (AP) | 0.71358 | volwassene
E (PA) | 0.31627
| 1401.391 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij AP bestraling volwassene
| 3161.8921 | aantal uren tot een blootstelling van 1 mSv bij PA bestraling volwassene
30 keV
Note on B4: Petoussi et al. "Dose distributions in the ICRU sphere for monoenergetic photons and electrons for ca. 800 radionuclides" 1993.

## Info I-125 (hidden)
[7 empty] | Energy (keV) | Radiation intensity (%)
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | E-AU-L | 3.19 | 157
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | E-CE-K | 36784 | 80
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | E-AU-K | 22.7 | 20
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | E-CE-L | 30553 | 10.8
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | E-CE-M | 344862 | 2.15
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | G-X-L | 3.77 | 15.5
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | G-X-KA2 | 27.2017 | 39.9 | 114.4
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | G-X-KA1 | 27.4723 | 74.5
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | G-X-KB | 31 | 25.9 | 25.9
125 | I | 53 | EC | 59.4 | D | G | 35.4922 | 6.68 | 6.68
146.98

## Pediatrische conversie GySv (hidden)
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492 |  | keV | µtr |  |  | AP ¦ 0jr | PA ¦ 0jr | AP ¦ 1jr | PA ¦ 1jr | ROT ¦ 1jr | AP ¦ 5jr | PA ¦ 5jr | AP ¦ 10jr | PA ¦ 10jr | AP ¦ volwassene | PA ¦ volwassene
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68 |  | 20 | 0.00061575 | 0.511 | -0.29158 | 0.237 | 0.097 | 0.177 | 0.054 | 0.094 | 0.192 | 0.043 | 0.146 | 0.022 | 0.13 | 0.0151
µtr/ρ lucht (cm²/g) | 0.24958 | 0.23976 | 0.13988 | 0.1034 |  | 30 | 0.00017834 | 0.148 | -0.82974 | 0.624 | 0.414 | 0.515 | 0.317 | 0.357 | 0.546 | 0.27 | 0.439 | 0.174 | 0.423 | 0.127
µtr/ρ lucht (m²/kg) | 0.024958 | 0.023976 | 0.013988 | 0.01034 | Γ [µGy/hr per MBq op 1 m] | 40 | 8.0494e-05 | 0.0688 | -1.1624 | 0.966 | 0.763 | 0.875 | 0.661 | 0.679 | 0.921 | 0.589 | 0.792 | 0.443 | 0.801 | 0.369
yield×energie×µtr | 0.00027088 | 0.0004907 | 0.00011231 | 2.4516e-05 | lineaire interpolatie
Γ | 0.012433 | 0.022523 | 0.005155 | 0.0011253 | 0.041237 |  |  | Chang et al. 2017:
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
µtr/ρ lucht (cm²/g) | 0.20934 | 0.20244 | 0.13709 | 0.097174
µtr/ρ lucht (m²/kg) | 0.020934 | 0.020244 | 0.013709 | 0.0097174 | Γ [µGy/hr per MBq op 1 m]
yield×energie×µtr | 0.00022721 | 0.00041433 | 0.00011007 | 2.3039e-05 | logaritmische interpolatie
Γ | 0.010429 | 0.019018 | 0.0050521 | 0.0010575 | 0.035556
AP ¦ 0 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
AP (Sv/Gy) | 0.51571 | 0.52618 | 0.6582 | 0.81183
Gewogen delen som | 0.14 | 0.2667 | 0.11598 | 0.036896 | 0.55958 | Sv/Gy
PA ¦ 0 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
PA (Sv/Gy) | 0.32529 | 0.33387 | 0.4489 | 0.60568
Gewogen delen som | 0.088306 | 0.16923 | 0.079103 | 0.027527 | 0.36417 | Sv/Gy
AP ¦ 1 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
AP (Sv/Gy) | 0.42042 | 0.42956 | 0.551 | 0.71272
Gewogen delen som | 0.11413 | 0.21773 | 0.097094 | 0.032392 | 0.46135 | Sv/Gy
PA ¦ 1 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
PA (Sv/Gy) | 0.2434 | 0.25052 | 0.3514 | 0.50593
Gewogen delen som | 0.066076 | 0.12698 | 0.061922 | 0.022994 | 0.27797 | Sv/Gy
ROT ¦ 1 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
ROT (Sv/Gy) | 0.2834 | 0.29052 | 0.3892 | 0.53385
Gewogen delen som | 0.076935 | 0.14726 | 0.068583 | 0.024263 | 0.31704 | Sv/Gy
AP ¦ 5 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
AP (Sv/Gy) | 0.44694 | 0.45652 | 0.5835 | 0.75196
Gewogen delen som | 0.12133 | 0.2314 | 0.10282 | 0.034175 | 0.48972 | Sv/Gy
PA ¦ 5 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
PA (Sv/Gy) | 0.20648 | 0.21262 | 0.6209 | 0.7642
Gewogen delen som | 0.056052 | 0.10777 | 0.10941 | 0.034732 | 0.30797 | Sv/Gy
AP ¦ 10 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492 |  |  |  | Volwassene (ICRP 116) is ongeveer hetzelfde als 15 jarige
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
AP (Sv/Gy) | 0.35701 | 0.36494 | 0.4743 | 0.63287
Gewogen delen som | 0.096916 | 0.18498 | 0.083579 | 0.028763 | 0.39423 | Sv/Gy
PA ¦ 10 jaar
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
PA (Sv/Gy) | 0.13147 | 0.13558 | 0.4699 | 0.59074
Gewogen delen som | 0.035688 | 0.068721 | 0.082803 | 0.026848 | 0.21406 | Sv/Gy
AP ¦ volwassene
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
AP (Sv/Gy) | 0.34101 | 0.34894 | 0.4608 | 0.63061
Gewogen delen som | 0.092572 | 0.17687 | 0.0812 | 0.02866 | 0.3793 | Sv/Gy
PA ¦ volwassene
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68
PA (Sv/Gy) | 0.095687 | 0.098715 | 0.3932 | 0.50191
Gewogen delen som | 0.025976 | 0.050036 | 0.069288 | 0.022811 | 0.16811 | Sv/Gy
Note on G6: Joost: De waarde in G6 en G14 zijn de luchtkermatempoconstantes Γ (in Keverling buisman aangeduid als k) voor het berekenen van het Luchtermatempo. Voor de getallen vanaf G20: dit is een fotongewogen conversiewaarde voor Sv/Gy naar de effectieve dosis.

## Afscherming weefsel lucht (hidden)
Afscherming door 1 m lucht (alleen voor luchtkerma)
Energie (MeV) | 0.027202 | 0.027472 | 0.031 | 0.035492 |  |  | keV | µtr | µ
Yield | 39.9 | 74.5 | 25.9 | 6.68 |  |  | 20 | 0.00061575 | 0.7784 | -0.1088
µtr/ρ lucht (cm²/g) | 0.44124 | 0.43193 | 0.34161 | 0.29144 |  |  | 30 | 0.00017834 | 0.3539 | -0.45112
µtr/ρ lucht (m²/kg) | 0.044124 | 0.043193 | 0.034161 | 0.029144 |  |  | 40 | 8.0494e-05 | 0.2485 | -0.60467
yield×energie×µtr | 0.0004789 | 0.00088402 | 0.00027428 | 6.9096e-05
Γ | 0.021981 | 0.040576 | 0.012589 | 0.0031715 |  | 0.078318 | ρ_lucht | 0.001205 | g/cm³
keV | Voorkomen foton in % | µ |  | Gewogen bijdrage | exp(-µd) |  | Relatieve bijdrage
27.2017 | 39.9 | 0.44124 | 1085.3478 | 0.26015 | 0.94822 |  | 0.24668
27.4723 | 74.5 | 0.43193 | 2046.6863 | 0.49057 | 0.94928 |  | 0.46569
31 | 25.9 | 0.34161 | 802.9 | 0.19245 | 0.95967 |  | 0.18469
35.4922 | 6.68 | 0.29144 | 237.0879 | 0.056828 | 0.96549 |  | 0.054867
|  |  | 4172.0221 |  |  |  | 0.95193
Afscherming door weefsel (ingevulde dikte) |  |  |  |  | NB: De minimaal verwachte implantiediepte in het weefsel is 1 cm, aangezien bij een gemiddeld persoon subcutaan vetweefsel 15 mm dik is bij arm/oksel
[9 empty] | keV |  | µ
[9 empty] | 20 |  | 0.796 | -0.099087
[9 empty] | 30 |  | 0.375 | -0.42597
keV | Voorkomen foton in % | µ |  | Gewogen bijdrage | exp(-µd) |  | Relatieve bijdrage |  | 40 |  | 0.267 | -0.57349
27.2017 | 39.9 | 0.46292 | 1085.3478 | 0.26015 | 0.24939 |  | 0.064877 |  |  | ρ | 1 | g/cm³
27.4723 | 74.5 | 0.45358 | 2046.6863 | 0.49057 | 0.25647 |  | 0.12582
31 | 25.9 | 0.36248 | 802.9 | 0.19245 | 0.33708 |  | 0.06487
35.5 | 6.68 | 0.3111 | 237.14 | 0.05684 | 0.39326 |  | 0.022353
|  |  | 4172.0742 |  |  |  | 0.27792 | = Afschermingsfactor door |  | 3 | cm weefsel
HWD weefsel is 1,6 cm
0.92583

## Vervalcorrectie (hidden)
Vervalcorrectie zaadje
Periode: | 2 | maanden
T½ | 60.14 | dagen
λ | 1.334e-07 | s-1
Fractie | 0.72186
Keuzemenu:
zuigeling
1 jaar
5 jaar
10 jaar
volwassene