## Voorblad
Leidraad Kwaliteitscontrole MRI
Uitwerkingen werkblad
| Auteurs | Mark Hofman (voorzitter) | Saar Muller
| versie 1: | Paul de Bruin | Sergiy Lazarenko
|  | Lieke Poot | Rien Moerland
|  | Nicole de Beer | Noortje de Groot
|  | Chris Borns | Marijn Rolf
|  | Bart Titulaer | Rene Kroes
|  | Ester van Velthoven | Joost Kuijer
| Auteurs | Mark Hofman (voorzitter) | Janneke Hilderink
| versie 2: | Chiel den Harder
| Contact: | rng@nvkf.nl
| Versie: | 2.0 (12-8-2016)
| Initiatief: | Arjen Becht
KlaasJan Renema
Jurgen Mourik
namens NVKF nascholingskring BVT
Behorende bij de Leidraad Kwaliteitscontrole MRI Versie 3.0
Dit bestand is gemaakt en getest met Microsoft Excel 2010, mogelijk dat andere versies niet werken.
Dit Excel bestand kan gebruikt worden voor het invullen van resultaten van metingen beschreven in de Aanbevelingen Kwaliteitscontrole voor MRI. De metingen zijn daarom niet uitputtend en geschreven op de stand van de techniek van dit moment.
DISCLAIMER:
De auteursrechten liggen bij de auteurs genoemd bij elk hoofdstuk en de NVKF. Er mogen geen teksten of tekstdelen worden overgenomen dan na uitdrukkelijke toestemming van deze auteurs en steeds met volledige bronverwijzing naar deze Aanbevelingen.
Dit document geeft een overzicht van tests en controles die beschikbaar zijn om de werking en performance van beeldvormende systemen te controleren. Door de continue evolutie van de techniek verandert het palet aan testen. Het overzicht is daarom niet uitputtend en geschreven op de stand van de techniek van eind 2015.
De gegeven aanbevelingen zijn, om bovengenoemde redenen, beperkt in hun reikwijdte: ze hebben een algemeen karakter en kunnen niet zonder meer worden toegepast in elke situatie. Welke combinatie van tests in de praktijk gebruikt zal worden hangt af van de wijze van gebruik en de specifieke eigenschappen van het te controleren systeem. Dit document beoogt de informatie aan te leveren die de klinisch fysicus ondersteuning biedt bij het, zo nodig in overleg met de gebruikers, zelfstandig opstellen van een verantwoord locatie-specifiek programma voor acceptatie en kwaliteitscontrole. De klinisch fysicus en de instelling zal altijd zelf verantwoordelijk zijn en blijven bij de keuze om deze aanbevelingen geheel of ten dele na te volgen.
De NVKF en de auteurs sluiten iedere aansprakelijkheid in verband met het in deze aanbevelingen gestelde, uit welke hoofde ook, uit.

## Inhoudsopgave
Overzicht
Algemeen
Datum:
Naam tester:
Monitor
Merk:
Type:
Locatie:
Serienummer:
Overzicht resultaten
Categorie | Parameter | Acceptatie / Constantheidstest (1) | Vereist / optioneel | Aanvangs- frequentie | Verantwoord minimum | Resultaat
Beeldkwaliteit | SNR | C/A | V | 1 keer per 2 weken | periodiek onderhoud | ??
| beeld uniformiteit | C/A | V | 1 keer per 2 weken | periodiek onderhoud | ??
| ghosting | C/A | V | periodiek onderhoud | periodiek onderhoud | ??
| beeldartefacten | C/A | V | periodiek onderhoud | periodiek onderhoud | ??
Beeldgeometrie | fantoom diameter [x,y,z] | C/A | O | periodiek onderhoud | periodiek onderhoud | ??
Basis systeem parameters | resonantie frequentie | C/A | O | 1 keer per 2 weken | periodiek onderhoud | ??
| RF zender amplitude | C/A | O | 1 keer per 2 weken | periodiek onderhoud | ??
| shim | C/A | V | periodiek onderhoud | periodiek onderhoud | ??
Monitor | beeldkwaliteit | C/A | O | zie uitwerkingen bestand voor monitoren
Opmerking
Voor MRI zijn in dit uitwerkingenbestand alleen de testen voor een constantheidstest gedefinieerd.
Toelichting
(1)
A: Acceptatie
C: Constantheidstest

## SNR
SNR
Uitvoerder: |  |  | Eindresultaat: | ??
Datum:
Scanparameters
TR:
FOV:
Analyse (NEMA procedure: ruismeting door herhaalde meting)
|  |  | Resultaat: | ??
Gemiddelde pixelwaarde in ROI in beeld 1 (S1) | Gemiddelde pixelwaarde in ROI in beeld 2 (S1) | Standaard deviatie in ROI in subtractie beeld (ruis) | SNR_NEMA | Resultaat
Referentie SNR:
Acceptabele afwijking: |  |  | 0
Kritische afwijking: |  |  | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Analyse (ruismeting met ruisbepaling in de achtergrond)
|  |  | Resultaat: | ??
Gemiddelde pixelwaarde in ROI in fantoom (S_fantoom) | Gemiddelde pixelwaarde in ROI in achtergrond (S_achtergrond) | Standaard deviatie in ROI in achtergrond (SD_achtergrond) | SNR | Resultaat | Controle: S_achtergrond / SD_achtergrond = 1.91
Referentie SNR: |  |  |  |  | 1.91
Acceptabele afwijking: |  |  | 0 |  | 0.191
Kritische afwijking: |  |  | 0 |  | 0.382
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Analyse (ruismeting met aparte ruisopname)
|  |  | Resultaat: | ??
| Gemiddelde pixelwaarde in ROI in fantoom (S_fantoom) | Gemiddelde pixelwaarde in ROI in ruisbeeld (S_achtergrond) | SNR | Resultaat
Referentie SNR:
| Acceptabele afwijking: |  | 0
| Kritische afwijking: |  | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Beelduniformiteit
Beelduniformiteit
Uitvoerder: |  |  | Eindresultaat: | ??
Datum:
Scanparameters
TR:
FOV:
Analyse (ACR definitie)
|  |  | Resultaat: | ??
| Maximum signaal | Minimum signaal | Uniformiteit | Resultaat
| Acceptabele afwijking: |  | 3%
| Kritische afwijking: |  | 6%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Ghosting
Ghosting
Uitvoerder: |  |  | Eindresultaat: | ??
Datum:
Scanparameters
TR:
FOV:
Analyse
|  |  | Resultaat: | ??
Ghost signaal | Gemiddeld signaal fantoom | Ruis niveau | Percentueel signaal ghosting | Resultaat
Acceptabele afwijking: |  |  | 1%
Kritische afwijking: |  |  | 3%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Beeldartefacten
Beeldartefacten
Uitvoerder: | Eindresultaat: | ??
Datum:
Scanparameters
TR:
FOV:
Visuele Analyse
| Resultaat: | << kies >>
Opmerkingen:
Beeld:

## Fantoomdiameter
Fantoomdiameter
Uitvoerder: |  |  | Eindresultaat: | ??
Datum:
Scanparameters
TR:
FOV:
Fantoomdiameter (mm):
Analyse (NEMA definitie - hoofdfantoom)
|  |  | Resultaat: | ??
Gemeten diameter (mm) |  | Afwijking (mm) bij hoofdfantoom (200 à 250 mm) | Differentiële lineariteit: | Resultaat
Acceptabele afwijking: |  | 1 | 1%
Kritische afwijking: |  | 1.5 | 3%
Analyse (NEMA definitie - ander fantoom)
|  |  | Resultaat: | ??
| Gemeten diameter (mm) |  | Differentiële lineariteit: | Resultaat
| Acceptabele afwijking: |  | 1%
| Kritische afwijking: |  | 3%

## Resonantiefrequentie
Resonantie Frequentie
Uitvoerder: |  | Eindresultaat: | ??
Datum:
Scanparameters
TR:
FOV:
Analyse
|  | Resultaat: | ??
| Gerapporteerde Resonantie Frequentie (MHz) | Frequentie (MHz) | Resultaat
Referentie Frequentie (MHz):
Acceptabele afwijking: |  | 0
Kritische afwijking (per maand): |  | 0
0
0
0

## RF zender amplitude
Zender amplitude
Uitvoerder: |  | Eindresultaat: | ??
Datum:
Scanparameters
TR:
FOV:
Analyse
|  | Resultaat: | ??
| Gerapporteerde zender amplitude | Zender amplitude | Resultaat
Referentie zender amplitude:
Acceptabele afwijking: |  | 0
Kritische afwijking (per maand): |  | 0
0
0
0

## Shim
Shim
Uitvoerder: |  |  | Eindresultaat: | ??
Datum:
Veldsterkte (T):
Scanparameters
TR:
FOV:
Analyse (methode met interferentiebeeld van SE en STE)
|  |  | Resultaat: | ??
Orientatie | TE (s) | aantal wit-wit overgangen | Shim peak-to-peak (ppm) | Resultaat
Acceptabel: |  |  | 1.5
Kritisch: |  |  | 2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Analyse (B0 map)
|  |  | Resultaat: | ??
| Maximum frequentie (Hz) | Minimum frequentie (Hz) | Shim peak-to-peak (ppm) | Resultaat
| Acceptabel: |  | 1.5
| Kritisch: |  | 2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!