## Voorblad
NVKF Leidraad Kwaliteitscontrole Diagnostische Monitoren
Uitwerkingen werkblad - bij opstelling met 2 monitoren
DISCLAIMER:
De auteursrechten liggen bij de auteurs genoemd bij elk hoofdstuk en de NVKF. Er mogen geen teksten of tekstdelen worden overgenomen dan na uitdrukkelijke toestemming van deze auteurs en steeds met volledige bronverwijzing naar deze Aanbevelingen.
Dit document geeft een overzicht van tests en controles die beschikbaar zijn om de werking en performance van beeldvormende systemen te controleren. Door de continue evolutie van de techniek verandert het palet aan testen. Het overzicht is daarom niet uitputtend en geschreven op de stand van de techniek van eind 2015.
De gegeven aanbevelingen zijn, om bovengenoemde redenen, beperkt in hun reikwijdte: ze hebben een algemeen karakter en kunnen niet zonder meer worden toegepast in elke situatie. Welke combinatie van tests in de praktijk gebruikt zal worden hangt af van de wijze van gebruik en de specifieke eigenschappen van het te controleren systeem. Dit document beoogt de informatie aan te leveren die de klinisch fysicus ondersteuning biedt bij het, zo nodig in overleg met de gebruikers, zelfstandig opstellen van een verantwoord locatie-specifiek programma voor acceptatie en kwaliteitscontrole. De klinisch fysicus en de instelling zal altijd zelf verantwoordelijk zijn en blijven bij de keuze om deze aanbevelingen geheel of ten dele na te volgen.
De NVKF en de auteurs sluiten iedere aansprakelijkheid in verband met het in deze aanbevelingen gestelde, uit welke hoofde ook, uit.

## Algemeen
Overzicht
Algemeen
Datum:
Naam tester:
Linker monitor
Merk:
Type:
Locatie:
Serienummer:
Display runtime:
Backlight runtime:
Rechter monitor
Merk:
Type:
Locatie:
Serienummer:
Display runtime:
Backlight runtime:
Overzicht resultaten
Test | Links | Rechts
$5.2 Globale evaluatie | ? | ?
$5.3 Lmax en Lmin linker monitor | ? | ?
$5.3 Lmax en Lmin, verschil tussen monitoren | ?
$5.4 Luminance response linker monitor | Pass | Fail
$5.5 Niet-uniformiteit linker monitor | ? | ?
$5.6 Kleuruniformiteit | ? | ?
$5.7 Pixel fout evaluatie volgens IEC | ? | ?
$5.7 Pixel fout evaluatie volgens DIN | ? | ?
$5.8 Display resolution | ? | ?
NB Alle gele velden dienen ingevuld te worden.

## §5.1 Omgevingslicht
§5.1 Omgevingslicht
In dit tabblad worden geen grenswaarden gespecificeerd. De gevonden waarde voor het omgevingslicht wordt meegenomen in het tabblad Lmax en Lmin.
Slechts een van onderstaande metingen hoeft ingevuld te worden.
Directe meting
| Linker monitor | Rechter monitor
| Lamb | Lamb
| cd/m2 | cd/m2
Meting 1
Meting 2
Meting 3
Gemiddeld
Indirecte meting
| Linker monitor |  |  |  | Linker monitor
| RC | Verlichtingssterkte | Lamb |  | RC | Verlichtingssterkte | Lamb
|  | (Lux) | cd/m2 |  |  | (Lux) | cd/m2
Voorbeeld: | 0.01 | 10 | 0.1 | Voorbeeld: | 0.01 | 10 | 0.1
Meting 1 |  |  |  | Meting 1
Meting 2 |  |  |  | Meting 2
Meting 3 |  |  |  | Meting 3
|  | Gemiddeld |  |  |  | Gemiddeld
Reflectiecoëfficiënt
Iedere monitor heeft eigen een specifieke RC. De RC is bij de fabrikant op te vragen.

## §5.2 Globale evaluatie LINKS
§5.2 Globale evaluatie - Linker monitor
Instellingen |  |  |  | Resultaat
Type monitor:
?
Grenswaarden: | Aan alle onderstaande eisen moet worden voldaan
Meting
Algemene beeldkwaliteit en artefacten
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerking / probleem / oplossing
Staat het testpatroon gecentreerd in het midden van het actieve gedeelte van de monitor? |  |  | << kies >>
Is het gehele testpatroon vrij van afwijkende patronen, flikkeringen, trillingen, ruis, afwijkingen in uniformiteit en artefacten? |  |  | << kies >>
Gaan de grijswiggen staploos over van wit naar zwart. Zie figuur, onderdeel 1. |  |  | << kies >>
Zijn de zwart-naar-wit en wit-naar-zwart overgangen duidelijk? Indien dit niet zo is, kan dat duiden op een ontoereikende bit diepte. Zie figuur, onderdeel 2. |  |  | << kies >>
Lopen alle horizontale en verticale lijnen recht? |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?
Helderheid, reflectie, ruis en glare
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerking / probleem / oplossing
Zijn alle 16 contrastblokken afzonderlijk zichtbaar? Zie figuur, onderdeel 3. |  |  | << kies >>
Luminantie response: Zijn alle kleine vierkantjes (figuur, onderdeel 4) in de hoeken van de 16 contrastblokken (figuur, onderdeel 3) zichtbaar? Doe dit in ieder geval voor de 97, 78, 59, 41, 22% en 9% contrastblokken (zie * in figuur, onderdeel 3). |  |  | << kies >>
Zijn de 5% blokje en 95% blokjes met hetzelfde contrastperceptie zichtbaar? Zie figuur, onderdeel 5. |  |  | << kies >>
Tekst QUALITY CONTROL: - Mammo: volledige tekst moet zichtbaar zijn in het witte en grijze vlak. - Diagnostisch: minimaal zichtbaar tot en met ‘CONTRO’ - Review: minimaal zichtbaar tot en met ‘CONTR’ in het witte, grijze en zwarte vlak. Zie figuur, onderdeel 6. |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?
Resolutie
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerking / probleem / oplossing
Zijn de hoog contrast lijnpaarpatronen in de 4 hoeken en in het centrum van het testpatroon afzonderlijk zichtbaar? Zie figuur, onderdeel 7. |  |  | << kies >>
Worden de hoog contrast lijnpaarpatronen in de 4 hoeken en in het centrum van het testpatroon flikkervrij weergegeven? Zie figuur, onderdeel 7. |  |  | << kies >>
Zijn de laag contrast lijnpaarpatronen in de 4 hoeken en in het centrum van het testpatroon afzonderlijk zichtbaar? Zie figuur, onderdeel 8. |  |  | << kies >>
Worden de laag contrast lijnpaarpatronen in de 4 hoeken en in het centrum van het testpatroon flikkervrij weergegeven? Zie figuur, onderdeel 8. |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?

## §5.2 Globale evaluatie RECHTS
§5.2 Globale evaluatie - Rechter monitor
Instellingen |  |  |  | Resultaat
Type monitor:
?
Grenswaarden: | Aan alle onderstaande eisen moet worden voldaan
Meting
Algemene beeldkwaliteit en artefacten
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerking / probleem / oplossing
Staat het testpatroon gecentreerd in het midden van het actieve gedeelte van de monitor? |  |  | << kies >>
Is het gehele testpatroon vrij van afwijkende patronen, flikkeringen, trillingen, ruis, afwijkingen in uniformiteit en artefacten? |  |  | << kies >>
Gaan de grijswiggen staploos over van wit naar zwart. Zie figuur, onderdeel 1. |  |  | << kies >>
Zijn de zwart-naar-wit en wit-naar-zwart overgangen duidelijk? Indien dit niet zo is, kan dat duiden op een ontoereikende bit diepte. Zie figuur, onderdeel 2. |  |  | << kies >>
Lopen alle horizontale en verticale lijnen recht? |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?
Helderheid, reflectie, ruis en glare
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerking / probleem / oplossing
Zijn alle 16 contrastblokken afzonderlijk zichtbaar? Zie figuur, onderdeel 3. |  |  | << kies >>
Luminantie response: Zijn alle kleine vierkantjes (figuur, onderdeel 4) in de hoeken van de 16 contrastblokken (figuur, onderdeel 3) zichtbaar? Doe dit in ieder geval voor de 97, 78, 59, 41, 22% en 9% contrastblokken (zie * in figuur, onderdeel 3). |  |  | << kies >>
Zijn de 5% blokje en 95% blokjes met hetzelfde contrastperceptie zichtbaar? Zie figuur, onderdeel 5. |  |  | << kies >>
Tekst QUALITY CONTROL: - Mammo: volledige tekst moet zichtbaar zijn in het witte en grijze vlak. - Diagnostisch: minimaal zichtbaar tot en met ‘CONTRO’ - Review: minimaal zichtbaar tot en met ‘CONTR’ in het witte, grijze en zwarte vlak. Zie figuur, onderdeel 6. |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?
Resolutie
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerking / probleem / oplossing
Zijn de hoog contrast lijnpaarpatronen in de 4 hoeken en in het centrum van het testpatroon afzonderlijk zichtbaar? Zie figuur, onderdeel 7. |  |  | << kies >>
Worden de hoog contrast lijnpaarpatronen in de 4 hoeken en in het centrum van het testpatroon flikkervrij weergegeven? Zie figuur, onderdeel 7. |  |  | << kies >>
Zijn de laag contrast lijnpaarpatronen in de 4 hoeken en in het centrum van het testpatroon afzonderlijk zichtbaar? Zie figuur, onderdeel 8. |  |  | << kies >>
Worden de laag contrast lijnpaarpatronen in de 4 hoeken en in het centrum van het testpatroon flikkervrij weergegeven? Zie figuur, onderdeel 8. |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?

## §5.3 Lmax en Lmin
§5.3 Lmax en Lmin
Instellingen |  |  |  | Resultaat
Type monitor: |  | Mammografie
|  |  |  | Linker monitor: | ?
Grenswaarden (Lmax, min): |  | 420 |  | Rechter monitor: | ?
|  |  |  | Verschil | ?
Grenswaarden (L'min, max): |  | 1.2
Grenswaarden (LR, min): |  | 350
Grenswaarde tussen monitoren (%): |  | 5
Meting
| Linker monitor | Rechter monitor | Verschil
Lmax (Cd/m2)
Lmin (Cd/m2)
Lamb (Cd/m2)
L'min (Cd/m2)
Luminance ratio
Conclusie | ? | ?

## §5.4 Luminance response (GSDF)
§5.4 Luminance response: DICOM Grayscale Standard Display Function
Instellingen | [5 empty] | Resultaat
Type monitor: |  | Mammografie
[6 empty] | Linker monitor: |  | Pass
Grenswaarden (+/- %): |  | 10 |  |  |  | Rechter monitor: |  | Fail
Label grafiek: |  | +/-10%
LET OP: zorg voordat de meting wordt uitgevoerd dat de monitor zonder omgevingslicht correctie is gekalibreerd! Zie WAD protocol §5.4.8.
Left Monitor
Measured luminance values: | [5 empty] | DICOM 3.14 standard: |  |  |  |  | dL/L
testpattern |  | Luminance | JND |  | deviation compared | testpattern |  | Luminance | JND |  | Upper | Lower
TG18-LN12-# | p-value | L | j(L) | dL/L | to DICOM (%) | TG18-LN12-# | p-value | L | j(L) | dL/L | 10% | 10%
1 | 0 | 0.6 | 52.4695 |  |  | 1 | 0 | 0.6 | 52.4695
2 | 240 | 1.69 | 95.3474 | 0.95197 | 9.5452 | 2 | 240 | 1.522 | 90.2296 | 0.86902 | 0.95592 | 0.78211
3 | 480 | 3.57 | 138.1989 | 0.71483 | 7.5872 | 3 | 480 | 3.0364 | 127.9896 | 0.66442 | 0.73086 | 0.59798
4 | 720 | 6.23 | 177.7511 | 0.54286 | 0.47955 | 4 | 720 | 5.3138 | 165.7496 | 0.54547 | 0.60002 | 0.49093
5 | 960 | 9.81 | 215.1857 | 0.44638 | 4.7974 | 5 | 960 | 8.5683 | 203.5097 | 0.46888 | 0.51577 | 0.42199
6 | 1200 | 15 | 254.4879 | 0.41838 | 0.52681 | 6 | 1200 | 13.0714 | 241.2697 | 0.41619 | 0.45781 | 0.37457
7 | 1440 | 22 | 293.4375 | 0.37838 | 0.044398 | 7 | 1440 | 19.1681 | 279.0298 | 0.37821 | 0.41603 | 0.34039
8 | 1680 | 31 | 331.0235 | 0.33962 | 2.9331 | 8 | 1680 | 27.2968 | 316.7898 | 0.34989 | 0.38487 | 0.3149
9 | 1920 | 42.5 | 367.7363 | 0.31293 | 4.6557 | 9 | 1920 | 38.0145 | 354.5498 | 0.32821 | 0.36103 | 0.29538
10 | 2160 | 57.03 | 403.6655 | 0.29197 | 6.2028 | 10 | 2160 | 52.0289 | 392.3099 | 0.31128 | 0.34241 | 0.28015
11 | 2400 | 76 | 440.2119 | 0.2852 | 4.2523 | 11 | 2400 | 70.2385 | 430.0699 | 0.29786 | 0.32765 | 0.26808
12 | 2640 | 98.76 | 474.6959 | 0.26047 | 9.2771 | 12 | 2640 | 93.7845 | 467.83 | 0.28711 | 0.31582 | 0.2584
13 | 2880 | 129.8 | 511.7162 | 0.27161 | 2.4392 | 13 | 2880 | 124.1169 | 505.59 | 0.2784 | 0.30624 | 0.25056
14 | 3120 | 169.6 | 548.8568 | 0.26587 | 2.0113 | 14 | 3120 | 163.078 | 543.35 | 0.27132 | 0.29845 | 0.24419
15 | 3360 | 216.6 | 583.5184 | 0.2434 | 8.3375 | 15 | 3360 | 213.0106 | 581.1101 | 0.26554 | 0.29209 | 0.23898
16 | 3600 | 279.8 | 620.4117 | 0.25463 | 2.3656 | 16 | 3600 | 276.895 | 618.8701 | 0.2608 | 0.28688 | 0.23472
17 | 3840 | 363.2 | 658.5593 | 0.25941 | 0.96363 | 17 | 3840 | 358.5253 | 656.6302 | 0.25693 | 0.28263 | 0.23124
18 | 4080 | 462.7 | 694.3902 | 0.24095 | 5.028 | 18 | 4080 | 462.7 | 694.3902 | 0.25371 | 0.27908 | 0.22833
Result contrast response left monitor: | [7 empty] | lineair relation between p-value and JND:
[7 empty] | a: | 0.15733
[7 empty] | b: | 52.4695
Right Monitor
Measured luminance values: | [5 empty] | DICOM 3.14 standard: |  |  |  |  | dL/L
testpattern |  | Luminance | JND |  | deviation compared | testpattern |  | Luminance | JND |  | Upper | Lower
TG18-LN12-# | p-value | L | j(L) | dL/L | to DICOM (%) | TG18-LN12-# | p-value | L | j(L) | dL/L | 10% | 10%
1 | 0 | 0.34 | 35.4067 |  |  | 1 | 0 | 0.34 | 35.4067
2 | 240 | 1.69 | 95.3474 | 1.33 | 28.7642 | 2 | 240 | 1.0663 | 74.1705 | 1.0329 | 1.1362 | 0.92964
3 | 480 | 3.57 | 138.1989 | 0.71483 | 4.9494 | 3 | 480 | 2.3515 | 112.9342 | 0.75205 | 0.82726 | 0.67685
4 | 720 | 6.23 | 177.7511 | 0.54286 | 9.4493 | 4 | 720 | 4.3647 | 151.6979 | 0.59951 | 0.65946 | 0.53956
5 | 960 | 9.81 | 215.1857 | 0.44638 | 11.7022 | 5 | 960 | 7.3177 | 190.4617 | 0.50554 | 0.5561 | 0.45499
6 | 1200 | 15.29 | 256.3573 | 0.43665 | 1.4026 | 6 | 1200 | 11.4801 | 229.2254 | 0.44286 | 0.48715 | 0.39858
7 | 1440 | 21.39 | 290.4674 | 0.33261 | 16.5765 | 7 | 1440 | 17.1968 | 267.9891 | 0.3987 | 0.43857 | 0.35883
8 | 1680 | 30.43 | 328.9263 | 0.3489 | 4.7541 | 8 | 1680 | 24.9088 | 306.7529 | 0.36632 | 0.40295 | 0.32968
9 | 1920 | 42.14 | 366.7209 | 0.32272 | 5.5998 | 9 | 1920 | 35.18 | 345.5166 | 0.34187 | 0.37605 | 0.30768
10 | 2160 | 57.03 | 403.6655 | 0.30029 | 7.0278 | 10 | 2160 | 48.7313 | 384.2803 | 0.32299 | 0.35529 | 0.29069
11 | 2400 | 74.88 | 438.2891 | 0.27064 | 12.1781 | 11 | 2400 | 66.4841 | 423.0441 | 0.30817 | 0.33898 | 0.27735
12 | 2640 | 98.76 | 474.6959 | 0.27505 | 7.1945 | 12 | 2640 | 89.6162 | 461.8078 | 0.29637 | 0.32601 | 0.26674
13 | 2880 | 129.8 | 511.7162 | 0.27161 | 5.3283 | 13 | 2880 | 119.633 | 500.5715 | 0.2869 | 0.31559 | 0.25821
14 | 3120 | 169.6 | 548.8568 | 0.26587 | 4.789 | 14 | 3120 | 158.4601 | 539.3353 | 0.27924 | 0.30716 | 0.25131
15 | 3360 | 216.6 | 583.5184 | 0.2434 | 10.848 | 15 | 3360 | 208.561 | 578.099 | 0.27301 | 0.30031 | 0.24571
16 | 3600 | 279.8 | 620.4117 | 0.25463 | 4.9693 | 16 | 3600 | 273.0897 | 616.8627 | 0.26795 | 0.29474 | 0.24115
17 | 3840 | 363.2 | 658.5593 | 0.25941 | 1.6754 | 17 | 3840 | 356.0874 | 655.6265 | 0.26383 | 0.29021 | 0.23745
18 | 4080 | 462.7 | 694.3902 | 0.24095 | 7.4752 | 18 | 4080 | 462.7 | 694.3902 | 0.26042 | 0.28646 | 0.23437
Result contrast response right monitor: | [7 empty] | lineair relation between p-value and JND:
[7 empty] | a: | 0.16152
[7 empty] | b: | 35.4067
Result relation between p-value and JND-index:

## §5.5 Niet-uniformiteit
§5.5 Niet-uniformiteit
Instellingen | [5 empty] | Resultaat
Type monitor:
[6 empty] | Linker monitor: | ?
Grenswaarden (max): |  | 1000% |  |  |  | Rechter monitor: | ?
Meting
TG18 UNL10
| linker monitor | rechter monitor |  | Resultaat
upper left |  |  | Cd/m2 |  | linker monitor | rechter monitor
upper right |  |  | Cd/m2 | max. luminance afwijking:
centre |  |  | Cd/m2 | afwijking hoeken:
bottom left |  |  | Cd/m2
bottom right |  |  | Cd/m2
TG18 UNL80
| linker monitor | rechter monitor |  | Resultaat
upper left |  |  | Cd/m2 |  | linker monitor | rechter monitor
upper right |  |  | Cd/m2 | max. luminance afwijking:
centre |  |  | Cd/m2 | afwijking hoeken:
bottom left |  |  | Cd/m2
bottom right |  |  | Cd/m2

## §5.6 Kleuruniformiteit LINKS
§5.6 Kleuruniformiteit - Linker monitor
Instellingen |  |  |  | Resultaat
Type monitor:
?
Grenswaarden: | Aan alle onderstaande eisen moet worden voldaan
Meting
Werkplek met 1 monitor
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerkingen
Zijn er waarneembare kleurverschillen tussen de verschillende gebieden van de monitor? |  |  | << kies >>
Zijn er aarneembare kleurverschillen tussen de verschillende gebieden van de monitor onder verschillende hoeken (tot ongeveer 45° van de midden-as in alle richtingen (onder, boven, links en rechts)? |  |  | << kies >>
Zijn er niet uniforme gebieden van ± 1 cm en groter zichtbaar? |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?
Werkplek met meerdere monitoren
Uitvoering |  |  | Resultaat | Aanvullende test
Zijn er waarneembare kleurverschillen tussen de verschillende monitoren op de werkplek? |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?

## §5.6 Kleuruniformiteit RECHTS
§5.6 Kleuruniformiteit - Rechter monitor
Instellingen |  |  |  | Resultaat
Type monitor:
?
Grenswaarden: | Aan alle onderstaande eisen moet worden voldaan
Meting
Werkplek met 1 monitor
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerkingen
Zijn er waarneembare kleurverschillen tussen de verschillende gebieden van de monitor? |  |  | << kies >>
Zijn er aarneembare kleurverschillen tussen de verschillende gebieden van de monitor onder verschillende hoeken (tot ongeveer 45° van de midden-as in alle richtingen (onder, boven, links en rechts)? |  |  | << kies >>
Zijn er niet uniforme gebieden van ± 1 cm en groter zichtbaar? |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?
Werkplek met meerdere monitoren
Uitvoering |  |  | Resultaat | Aanvullende test
Zijn er waarneembare kleurverschillen tussen de verschillende monitoren op de werkplek? |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?

## §5.7 Pixel fout evaluatie LINKS
§5.7 Pixel fout evaluatie - Linker monitor
Instellingen | [5 empty] | Resultaat
Type monitor:
[6 empty] | IEC | ?
Grenswaarden IEC: |  | Fout categorie | Maximaal aantal dode pixels |  |  | DIN | ?
|  | Categorie A | <= 1
|  | Categorie B | <= 1
|  | Categorie C | <= 2
|  | Categorie D | None in the same cluster
Grenswaarden DIN: |  | Fout categorie | Maximaal aantal dode pixels
|  | Categorie A | 1 x PFF
|  | Categorie B | 5 x PFF
|  | Categorie C | 5 x PFF
|  | Categorie D | 1 x PFF
Meting
Details monitor
Aantal horizontale pixels: |  | 1024 | pixels
Aantal verticale pixels: |  | 1024 | pixels
PFF |  | 1
Fout categorie | Aantal gevonden dode pixels | Locatie dode pixel (omschrijving) |  | IEC | DIN
Categorie A |  |  |  | ? | ?
Categorie B |  |  |  | ? | ?
Categorie C |  |  |  | ? | ?
Categorie D |  |  |  | ? | ?
|  |  | Conclusie: | ? | ?

## §5.7 Pixel fout evaluatie RECHT
§5.7 Pixel fout evaluatie - Rechter monitor
Instellingen | [5 empty] | Resultaat
Type monitor:
[6 empty] | IEC | ?
Grenswaarden IEC: |  | Fout categorie | Maximaal aantal dode pixels |  |  | DIN | ?
|  | Categorie A | <= 1
|  | Categorie B | <= 1
|  | Categorie C | <= 2
|  | Categorie D | None in the same cluster
Grenswaarden DIN: |  | Fout categorie | Maximaal aantal dode pixels
|  | Categorie A | 1 x PFF
|  | Categorie B | 5 x PFF
|  | Categorie C | 5 x PFF
|  | Categorie D | 1 x PFF
Meting
Details monitor
Aantal horizontale pixels: |  | 1024 | pixels
Aantal verticale pixels: |  | 1024 | pixels
PFF |  | 1
Fout categorie | Aantal gevonden dode pixels | Locatie dode pixel (omschrijving) |  | IEC | DIN
Categorie A |  |  |  | ? | ?
Categorie B |  |  |  | ? | ?
Categorie C |  |  |  | ? | ?
Categorie D |  |  |  | ? | ?
|  |  | Conclusie: | ? | ?

## §5.8 Display resolution LINKS
§5.8 Display resolution - Linker monitor
Instellingen |  |  |  | Resultaat
Type monitor:
?
Grenswaarden: | Alle lijnpatronen moeten zichtbaar zijn
NB alleen voor diagnostisch primaire monitoren gedefinieerd
Meting
Horizontale testpatronen (TG18 LPH)
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerkingen
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPH10 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPH50 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPH89 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Verticale testpatronen (TG18 LPV)
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerkingen
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPV10 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPV50 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPV89 zichtbaar? |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?

## §5.8 Display resolution RECHTS
§5.8 Display resolution - Rechter monitor
Instellingen |  |  |  | Resultaat
Type monitor:
?
Grenswaarden: | Alle lijnpatronen moeten zichtbaar zijn
NB alleen voor diagnostisch primaire monitoren gedefinieerd
Meting
Horizontale testpatronen (TG18 LPH)
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerkingen
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPH10 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPH50 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPH89 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Verticale testpatronen (TG18 LPV)
Uitvoering |  |  | Resultaat | Opmerkingen
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPV10 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPV50 zichtbaar? |  |  | << kies >>
Zijn alle lijnpatronen in het testpatroon TG18 LPV89 zichtbaar? |  |  | << kies >>
|  | Conclusie: | ?