## Blad1
De gehele medische alarmketen.
Dit handvat beschrijft onderdelen voor een Pakket van Eisen voor een medische alarmketen voor inzet in een kritische setting (acute zorg waarbij het missen van een alarm een ernstig risico voor de patiënt kan geven).
Voor minder kritische zorg is een schaalbaar eisenpakket denkbaar mits dat voldoet aan de minimale eisen om de risico’s in het systeem te minimaliseren. Het pakket van eisen zal moeten afhangen van het gekozen zorgscenario, werkproces en de lokale omstandigheden. In een lokale setting hoeven niet alle onderdelen genoemd in dit handvat deel uit te maken van de alarmketen.
| Belangrijke onderdelen in het Pakket van Eisen geldend voor alle alarmketenscenario’s | Onderdelen in het Pakket van Eisen, op te nemen afhankelijk van zorgscenario en alarmketen
Categorie
Gebruik | • De gehele medische alarmketen moet betrouwbaar en accuraat zijn en | • Een vrije inrichting in de medische alarmketen moet mogelijk zijn t.a.v. keuzes voor het doorgeven van de alarmen, filtering, de tijd van escalatie, de gebruikersgroep waarnaar geëscaleerd wordt.
| een hoge beschikbaarheid hebben. Er moet duidelijk vastgelegd worden wat downtime is en hoe hoog deze mag zijn. Het moet duidelijk zijn hoe de gehele keten opgebouwd, ingericht en ingesteld is. | • Het toewijzen van alarmering van een patiënt aan een zorgverlener moet op eenvoudige wijze mogelijk zijn. Deze software is op afdelingsniveau in te stellen.
| • In het beoogd gebruik van de medische alarmketen moet bewaking en/of het doorgeven van alarmen voor de hele medische alarmketen benoemd zijn | • Alarmen moeten altijd landen bij een zorgverlener. Waar geen bevestiging volgt moet automatisch na een in te stellen tijd worden geëscaleerd naar een volgende zorgverlener.
| • Er is een applicatie (‘Dashboard’) opgenomen in het systeem waarop retrospectief per afdeling overzichten van de alarmdruk, (escalatie) tijden, gebruik van de toewijzingsapplicatie, soorten alarmen en alarmen over de tijd gemaakt kunnen worden. | • Het moet mogelijk zijn om ontvangstbevestiging te krijgen (tweeweg communicatie in de hele medische alarmketen) – d.w.z. dat in de keten bevestigd is dat het alarm op de juiste plek aangekomen is.
| • Voor iedere component moet gelden dat deze ingezet mag worden in de medische alarmketen (zie certificering). | • De alarmeringstoewijzing (toewijzing van een bed aan het mobiele toestel dat de zorgverlener bij zich draagt) moet beveiligd kunnen worden (lock).
| • Het systeem moet een voorziening hebben om een signaal of melding bij de gebruiker te brengen om deze op de werkvloer te attenderen op een verstoring in de alarmketen. | • Alarmen op een mobiele toestel moeten akoestisch waarneembaar kunnen zijn afhankelijk van de urgentie van het alarm.
• Beschrijf je maximale “doorgifte” tijd van bron naar mobiel toestel (duur over de gehele keten). Het alarm/notificatie komt binnen op de software met een maximale vertraging van 10s na optreden alarm, tenzij de gebruiker zelf vertraging in het systeem ingesteld heeft.
• Afhankelijk van zorgscenario en/of zorg proces is een notificatie van communicatiestoornis in de keten noodzakelijk en een backup systeem (bv met gang lampen).
• De keten kan ook meer redundant gemaakt worden door naast Wifi, ook een andere netwerk te voorzien bv 4G.
Wet en norm | • De hele medische alarmketen is als geheel (of op onderdelen1) gecertificeerd als medisch hulpmiddel, met CE met risico-classificatie IIa (voor het ontvangen en afhandelen van niet vitale parameters) of CE met risico-classificatie IIb (voor het ontvangen en afhandelen van vitale parameters, als de aard van de variaties zodanig is dat deze tot onmiddellijk gevaar van de patiënt kunnen leiden) | • Het systeem en de koppelingen voldoen aan de standaard normen. Het advies is te vragen dat voldaan wordt aan de eisen van inter-operability (IEEE 11073, IHE PCD en aan de IEC 80001
• De medische alarmketen moet voldoen aan de eisen t.a.v. dataveiligheid en privacy en bijbehorende wetgeving/normering (voldoet aan AVG, NEN7510)
Technisch | • Het is belangrijk te streven naar eenvoud in het ontwerp (onnodige schakels vermijden) | • Er wordt een ontwikkel- ,test- en acceptatie omgeving (OTAP) meegeleverd bij het systeem waardoor updates van de software eerst getest kunnen worden voordat deze in de kliniek uitgerold wordt. Wanneer een groei in te koppelen apparatuur voorzien wordt, verdient een aparte ontwikkel-test en acceptatie omgeving de voorkeur.
| • Componenten in de medische alarmketen zijn waar mogelijk zo uitgevoerd, dat bij uitval ofwel een andere component de taak kan overnemen ofwel een batterijvoeding zorgt voor opvang bij onderbreking. | • Voor (onderdelen van) de alarmketen is adequaat beheer van software updates voor optimale beveiliging mogelijk (met minimale downtime).
| • Er is ketenbewaking mogelijk om het functioneren van de losse componenten in de medische alarmketen te controleren (zowel voor beheerorganisatie | • Het verdient de voorkeur om een systeem te hebben waarbij vrijgegeven updates onder centrale coördinatie uitgerold worden.
| als gebruiker op de werkvloer). Het is aan te bevelen (onderdelen van) de ketenbewaking periodiek te controleren. Let goed op kwetsbare onderdelen in de keten, zoals koppelvlakken; bijvoorbeeld poorten in componenten voor uitsturen en ontvangen van alarmen moeten voor communicatie geschikt zijn. | • De vereiste performance van servers en database cluster dient opgegeven te worden door de firma.
• Voor de gehele medische alarmketen (en voor de losse componenten) moet een goed onderhoudsplan opgesteld zijn. Dit moet passen in de ICT infrastructuur van het ziekenhuis.
• Voorspelbaarheid en controle op nieuwe software release van alle afzonderlijke componenten is essentieel. Alle losse componenten die samen de keten vormen zijn onafhankelijk van elkaar te beheren maar wel onder centrale regie.
• Belangrijk punt van aandacht: software kent vaak een andere technische levensduur dan medische apparatuur. Laat leverancier daarom de levensduur van onderdelen, waaronder ook software, benoemen.
Medisch hulpmiddel voor inzet als primaire bron voor bewaking van fysiologische parameters (bijv. bewakingsmonitor, telemetrie, CTG).
De eisen aan het medisch hulpmiddel zijn toepassings- en afdelingsspecifiek en niet alle details worden hier opgenomen.
De belangrijkste eisen voor inzet in de medische alarmketen worden hier weergegeven.
Categorie | Belangrijke onderdelen in het Pakket van Eisen geldend voor alle alarmketenscenario’s | Onderdelen in het Pakket van Eisen, op te nemen afhankelijk van zorgscenario en alarmketen
Gebruik | • In het beoogd gebruik moet benoemd zijn dat de toepassing monitoring/ bewaking van fysiologische parameters is | • Het moet mogelijk zijn om alarmgrenzen voor verschillende (patiënt-)profielen in te stellen.
| • Het medisch hulpmiddel moet geschikt zijn voor de beoogde patiëntpopulatie | • Er is een mogelijkheid tot filtering en vertraging van afgeven van alarm, per afdeling of per profiel instelbaar (centraal door beheerders instelbaar).
| • Het medisch hulpmiddel moet voldoende betrouwbaar en nauwkeurig meten voor de beoogde klinische toepassing. | • Het moet mogelijk zijn om zelf te kunnen instellen welke alarmen uitgestuurd worden naar de medische alarmketen (centraal door beheerders instelbaar).
| • Het moet mogelijk zijn om alarmen in te stellen als de vitale parameters onder of boven een kritische waarden komen. | • Alarmen worden met context informatie gestuurd (bijv. vitale parameters, prioriteit alarm, alarm tekst, ruimte/bednummer, apparaat). Geef aan conform welke standaard informatie verstuurd wordt
| • Deze alarmen moeten gedifferentieerd getoond kunnen worden (bijv. prioriteit rood voor kritische en geel voor minder kritische alarmen). | • Op het medisch hulpmiddel is het ook mogelijk alarmen van andere bedden te tonen (inter-bed communicatie).
| • Het alarm is visueel duidelijke zichtbaar, conform NEN-EN-IEC 60601—1-8/A1 en moet een auditieve component hebben. | • Het monitoren van vitale parameters blijft bedzijdig beschikbaar bij uitval van elektriciteit
| • Het medisch hulpmiddel moet op te nemen zijn in een medische alarmketen waarbij alarm type, alarm waarde en alarm prioriteit aan de keten doorgegeven wordt. | • Het is mogelijk om een alarm bedzijdig te onderdrukken / pauzeren.
• Het is mogelijk om een alarm remote te onderdrukken (is op dit moment in de markt aan het komen en optioneel)
• Het medische hulpmiddel is zodanig gekoppeld dat alarmen van dit hulpmiddel op stil kunnen staan als het gekoppeld is aan het systeem.
• Het is ook mogelijk om andere medische apparatuur via de bewakingsmonitor te ontsluiten en de alarmen van deze gekoppelde hulpmiddelen op de bewakingsmonitor te tonen en door te sturen naar de alarmketen.
• Het is mogelijk om vooraf een lijst met alarmcodes, alarm namen en alarm prioriteiten aan te leveren, zodat systemen op elkaar afgestemd kunnen worden.
Technisch | • Centrale logging van alle alarmen is mogelijk. Deze logfiles zijn voor de technische dienst maar ook voor de gebruiker toegankelijk.
Centraalpost / centrale verzameling signalen
In de meeste medische alarmketens is er een centrale verzameling van signalen die meestal getoond worden op een scherm.
Varianten: centraal post (hard- en software) als onderdeel van levering bewakingsmonitoren,
software matige centraal post specifiek behorende bij medische apparatuur, software matige centraal post met derde partij software met weergave van meerdere fabricaten medische apparatuur
Categorie | Belangrijke onderdelen in het Pakket van Eisen geldend voor alle alarmketenscenario’s | Onderdelen in het Pakket van Eisen, op te nemen afhankelijk van zorgscenario en alarmketen
Gebruik | • In het beoogd gebruik moet benoemd zijn dat de toepassing monitoring/ bewaking van fysiologische parameters is. | • Op de centraalpost is het mogelijk om een overzicht te maken van alarmen per patiënt maar ook van de gehele unit over een geselecteerde periode. Het is mogelijk om te zoeken op alarmen.
| • De centraalpost is flexibel in te richten en bevat een overzichtsscherm van patiënten en hun actuele waardes en alarmen. | • Op de centraalpost is het mogelijk om alarmen op de centraal post te onderdrukken of pauzeren.
| • Er is overzichtelijk weergegeven welke alarmen actief zijn bij welke patiënt. | • Op de centraalpost is het mogelijk om patiënten over te plaatsen naar een andere afdeling.
| • Op de centraalpost is een signalering (zichtbaar en evt. hoorbaar) bij het verbreken van de verbinding tussen bewakingsmonitor en centraalpost. | • Op de centraal post zijn de belangrijkste parameters van de aangesloten apparatuur (vrijwel zonder vertraging) inzichtelijk
Technisch | • De centraalpost heeft een bi-directionele connectie met bewakingsmonitoren waardoor interactie mogelijk is | • De centraalpost heeft een bi-directionele connectie met overige aangesloten apparatuur waardoor interactie mogelijk is (bijvoorbeeld het remote aanpassen van alarmgrenzen of een bloeddrukmeting starten).
Andere medisch hulpmiddelen waarvan alarmen in de medische alarmketen doorgestuurd worden (bijv. beademing, infuuspomp)
De eisen aan overige medische hulpmiddelen die gekoppeld worden aan een centraal bewakingssysteem zijn afdelingsspecifiek en niet alle details worden hier opgenomen; de
eisen t.a.v. alarmering noodzakelijk voor koppeling in een medische alarmketen worden hier beschreven.
Categorie | Belangrijke onderdelen in het Pakket van Eisen geldend voor alle alarmketenscenario’s | Onderdelen in het Pakket van Eisen, op te nemen afhankelijk van zorgscenario en alarmketen
Gebruik | • In het beoogd gebruik moet de juiste toepassing benoemd zijn. | • Het medisch hulpmiddel dat gekoppeld wordt heeft een koppeling in het systeem op dusdanige wijze dat het doorgestuurde alarm als een primair alarm in de medische alarmketen beschouwd mag worden.
| • Een alarm kan uitgestuurd worden via een uitgangspoort en gekoppeld worden aan een medische alarmketen. | • Het medische hulpmiddel is zodanig gekoppeld dat alarmen van dit hulpmiddel op stil kunnen staan als het gekoppeld is aan het systeem. Er kunnen voor een specifiek hulpmiddel andere eisen gesteld worden of gelden.
| • In de handleiding is duidelijk welke berichten als alarm beschouwd mogen worden en welke als notificatie. De afgegeven alarm prioriteit (hoog, midden, laag, informatief) dient hierbij vermeld te zijn. | • Het uit kunnen schakelen van alarmen vanaf het mobiele toestel kan gewenst zijn.
Technisch | • Logging van alle alarmen is lokaal mogelijk. Deze logfiles zijn voor de technische dienst maar ook voor de gebruiker toegankelijk. | • Alarmen worden waar mogelijk met context informatie gestuurd (bijv. ruimte, soort alarm, bednummer, apparaat). Geef aan conform welke standaard informatie verstuurd wordt (HL7, IHE, FHIR of SDC)
• Het medisch hulpmiddel kan zowel data als alarmen uitsturen naar verschillende ontvangers (denk aan alarmen naar de (medische) alarmketen en data naar het EPD).
• Logging van alle alarmen is centraal mogelijk. Deze logfiles zijn voor de technische dienst toegankelijk.
Centrale server oplossing voor verzameling alarmen en/of alarmdistributie
Indien in de medische alarmketen een alarm doorgestuurd wordt naar een mobiel toestel worden de alarmen doorgaans verzameld op een centrale server en vanuit deze of een
tweede server doorgestuurd naar een mobiel toestel.
Categorie | Belangrijke onderdelen in het Pakket van Eisen geldend voor alle alarmketenscenario’s | Onderdelen in het Pakket van Eisen, op te nemen afhankelijk van zorgscenario en alarmketen
Gebruik | • De server oplossing is in staat met verschillende soorten alarmen van verschillende bronnen om te gaan en deze adequaat af te handelen (filtering en doorsturen). | • In de software kunnen filtering, groepering en vertraging op alarmen ingesteld worden voor deze verder in het systeem doorgestuurd worden.
| • De server oplossing beschikt over voldoende capaciteit voor afhandeling en betrouwbare opslag. | • Denk aan het kunnen kiezen welke alarmen wel / niet doorsturen, afhankelijk van in te stellen parameters, prioritering van een alarm aanpassen afhankelijk van parameters enz.
| • De server oplossing stuurt alle alarmen conform instellingen door naar het mobiele toestel. | • Er vindt continue logging van data inclusief alarmering met voldoende detail en voldoende mogelijkheden voor terugkijken tot op zorgmedewerker niveau.
| • De server oplossing uit de productie omgeving dient ook in een testomgeving aanwezig te zijn voor het testen van nieuwe releases. | • Het is mogelijk om alarmrapportages op afdelingsniveau te maken, voor alarm- of workflow optimalisatie per afdeling.
| • Realistische gebruikers testscripts voor het testen van nieuwe releases dienen in samenwerking met de leverancier opgesteld te worden. | • Indien het systeem full disclosure data gaat verwerken, is het ook mogelijk trend rapportage op parameter niveau te maken.
Technisch | • De leverancier heeft aantoonbaar ruime ervaring met het implementeren en beheren van de aangeboden centrale server oplossing. | • Servers in de medische alarmketen zijn waar mogelijk zo uitgevoerd, dat bij uitval ofwel een andere server component de taak kan overnemen
| • De server oplossing heeft een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid | • De server hardware draait in een centrale server omgeving waarbij zaken als noodstroom voorziening, netwerkvoorziening en klimatologische omstandigheden centraal geregeld zijn.
| • De server oplossing is voorzien van automatisch schakelmechanisme, zodat een onbereikbare communicatie poort zonder onderbreking wordt overgenomen door een andere communicatie poort. | • Het is mogelijk om de server oplossing tot op service / applicatie niveau in een ketenbewaking op te nemen
| • Er wordt een notificatie gegeven in het systeem bij het verbreken van de verbinding | • Het is mogelijk om virusscans (en controles) uit te voeren door de eigen beheerorganisatie.
| • Alle ICT componenten zijn goed te beveiligingen conform NEN7510. | • Backup en snapshots dienen afgestemd te zijn op de behoefte van het systeem. Zo hoeft van de alarm database geen online backup gemaakt te worden.
• De server oplossing is goed te onderhouden en op afstand te monitoren middels ketenbewaking
• De oplossingen server geeft tijdig aan wanneer de maximale capaciteit is bereikt (processor, geheugen, storage)
• Voorspelbaarheid en controle op nieuwe software release van alle afzonderlijke componenten van de serveroplossing is essentieel. Alle losse software componenten die samen de keten vormen zijn onafhankelijk van elkaar te updaten/beheren.
• Release notes van nieuwe versies van de software, worden bij elke update verstrekt aan het ziekenhuis alvorens deze geïmplementeerd wordt.
Netwerk en wifi
Indien een medische alarmketen met draadloze communicatie naar een mobiel toestel ingericht is dan is uitval van de wifi zeer kritisch bij het gebruik van een alarmketen.
Categorie | Belangrijke onderdelen in het Pakket van Eisen geldend voor alle alarmketenscenario’s | Onderdelen in het Pakket van Eisen, op te nemen afhankelijk van zorgscenario en alarmketen
Gebruik | • In geval van uitval van alleen netwerk of wifi, is het mogelijk om een alarmen op een overzicht scherm/centraal post of bijv. signaleringslampen weer te geven. | • Het moet zichtbaar en of hoorbaar zijn voor de gebruikers als het netwerk of de wifi niet functioneert. Hiermee wordt aangegeven dat de alarmketen onderbroken is en dat een noodprocedure opgestart moet worden.
Technisch | • Het netwerk en wifi wordt gecontroleerd door de leverancier van de medische alarmketen om compatibiliteit en specificaties voor betrouwbare inzet van het systeem in het Wifi netwerk te toetsen. | • De beheerintervallen van netwerk of Wifi dienen afgestemd te worden met de zorgorganisatie. Netwerk updates dienen in overleg met de zorg uitgevoerd te worden, zodat de zorg extra mensen kan inzetten als Wifi of netwerk niet beschikbaar is.
| • Het netwerk en wifi moet een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid hebben. Er moet duidelijk vastgelegd worden wat downtime is en hoe hoog deze mag zijn. | • Het moet zichtbaar en/of hoorbaar zijn voor de gebruikers als de Wifi niet functioneert. Hiermee wordt aangegeven dat de alarmketen onderbroken is en dat een noodprocedure opgestart moet worden.
| • Het netwerk en wifi moet adequaat beveiligd zijn conform NEN7510 | • Onderzoek of er mogelijkheden zijn om naast de Wifi een ander netwerk als backup te gebruiken, bijvoorbeeld 4G.
• Het netwerk en wifi moet in alle werkruimtes waar alarmen ontvangen moeten worden op mobiele toestellen ook voldoende dekking voor continue dataoverdracht hebben (dekking voor spraak aan te bevelen).
Mobiele toestel - hardware
Dit betreft het fysieke mobiele apparaat waarop alarmen ontvangen worden.
Categorie | Belangrijke onderdelen in het Pakket van Eisen geldend voor alle alarmketenscenario’s | Onderdelen in het Pakket van Eisen, op te nemen afhankelijk van zorgscenario en alarmketen
Gebruik | • Het mobiele toestel is betrouwbaar, robuust en geschikt voor gebruik in een medische workflow. | • Het mobiele toestel kan zelf een medical device zijn, maar ook de software op het mobiel toestel moet (apart) als medisch hulpmiddel gecertificeerd zijn indien het gebruikt wordt in een medische alarmketen.
| • Het mobiele toestel moet de software / Apps kunnen gebruiken die nodig zijn om alarmen te ontvangen (van alle medische alarmketens die op afdeling gebruikt worden). | • Het is mogelijk voor gebruiker om een noodoproep te genereren op het mobiel toestel (bijv. assistentieoproep of een oproep ter bescherming van medewerker).
| • Het mobiele toestel moet beschikken over een juist display(s) en knoppen om de alarmen af te handelen. | • Het mobiele toestel moet eenvoudig te laden zijn (bijvoorbeeld in een “laadrek”).
| • Het mobiele toestel moet eenvoudig te reinigen zijn en voldoen aan de eisen van de afdeling hygiëne. | • Het moet eenvoudig zijn de batterij te verwisselen – daar waar mogelijk zonder onderbreking.
| • Het mobiele toestel moet te bedienen zijn met handschoenen. | • Het moet mogelijk zijn om een nachtstand op het toestel in te stellen (dimmen van licht en geluid).
| • Er moet aandacht zijn of de mogelijkheid tot stilzetten van geluid op het toestel al dan niet toegestaan is op basis van normering. | • Instellingen voor geluid en trillen (met name instellingen per alarm, minimale geluidsniveau) zijn centraal te beheren en dienen per afdeling instelbaar te zijn.
Technisch | • Aandachtspunt betreft de mogelijkheden voor het inloggen op het mobiele toestel en op de specifieke Apps voor de gebruikers | • Op het toestel is mobile device management in te richten zodat beveiligingsupdates direct uitgerold kunnen worden.
• Het toestel is zodanig ingericht dat het toestel buiten het ziekenhuis onbruikbaar is voor de alarmketen. Het toestel bevat lokaal geen data of bij verlies van het toestel zal alle medische informatie/apps gewist worden. In sommige scenario’s kan het toestel buiten de organisatie gebruik worden met uitsluiting van de alarmketen.
Mobiele toestel - software
Op het mobiele toestel staat de software die de alarmafhandeling verzorgt. Dit betekent soms meerdere apps van meerdere leveranciers indien meerdere medische alarmketens
voor alarmering gebruikt worden.
Categorie | Belangrijke onderdelen in het Pakket van Eisen geldend voor alle alarmketenscenario’s | Onderdelen in het Pakket van Eisen, op te nemen afhankelijk van zorgscenario en alarmketen
Gebruik | • In het beoogd gebruik van de software moet doorgeven van alarmen of notificaties benoemd zijn. Het moet duidelijk zijn bij het inrichten van de medische alarmketen of er sprake is van alarmering of van notificatie. | • In de software is zichtbaar welk alarmtype en welke prioriteit het alarm heeft. Indien mogelijk kunnen hier andere tonen en geluidssterktes voor gebruikt worden.
| • In de software is het alarm/notificatie duidelijk zichtbaar en ook van welke patiënt en/of bedlocatie deze komt. | • Het is mogelijk om alarmen af te handelen of naar een buddy door te sturen.
| • Het alarm/notificatie is zonder handelingen op het mobiele toestel direct te lezen. | • In het scherm zijn op dat moment geldende waarden van minstens 2 belangrijke vitale parameters zichtbaar (bijv. hartritme, saturatie) afhankelijk van scenario en device.
| • De recente historie van alarmen moeten op het mobiele toestel in te zien zijn. | • Het is mogelijk om de historie van alarmen van een patiënt eenvoudig in te zien.
| • De medische software is eenvoudig te bedienen en heeft een begrijpelijke | • Het is mogelijk om trends of een live weergave van curves van de bewakingsmonitor te krijgen
| / duidelijke weergave van het alarm | • Het kan wenselijk zijn om een (tijdelijke) toewijzing of doorverwijzing van alarmen naar een collega in te stellen op de app.
• De software geeft een melding indien de (Wifi) verbinding met de alarmketen is verbroken.
• Het ontwerp moet zo zijn dat uitloggen geen risicovolle verstoring in de alarmketen kan geven.
• Er wordt een alarm gegenereerd op de toestellen (op afdelingsniveau), indien in de software een kamer niet is toegekend aan een toestel
Technisch |  | • Indien de alarm informatie voorzien van patiëntnaam gedistribueerd wordt, dan is het noodzakelijk op persoonsniveau in te loggen op de telefoon.
• Inloggen als medewerker dient met twee factor authenticatie te gebeuren (via pin en medewerkerspas bijvoorbeeld).