## Voorblad
Metingen aan beeldvormende apparatuur
Cat.: Computer Tomografie
| Auteurs: | Marcel Greuter (voorzitter) | Jochen van Osch
|  | Arnold Schilham | Marcel van Straten
|  | Bart van Rooijen | Nickie Post
|  | Chris Borns | Sèvrin Huijsse
|  | Geert Streekstra | Anke de Vries
| Contact: | rng@nvkf.nl
| Versie: | 1.9
| Initiatief: | Arjen Becht
KlaasJan Renema
Jurgen Mourik
Cécile Jeukens
namens NVKF kring RNG
DISCLAIMER
Dit document geeft een overzicht van tests en controles die beschikbaar zijn om de werking en performance van beeldvormende systemen te controleren. Door de continue evolutie van de techniek verandert het pallet aan testen. Het overzicht is daarom niet uitputtend en geschreven op de stand van de techniek van dit moment. Per test wordt de relevantie en de wijze van uitvoering beschreven. Welke combinatie van tests in de praktijk gebruikt zal worden hangt af van de wijze van gebruik en de specifieke eigenschappen van het te controleren systeem. Hiervoor is geen algemene norm te geven, maar dit document beoogt de informatie aan te leveren die de klinisch fysicus in staat stelt om, zonodig in overleg met de gebruikers, een verantwoord locatie-specifiek testprogramma op te stellen.

## Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Cat.: Computer Tomografie
Parameter
Strooistraling
Bundelkwaliteit
Ruis
Uniformiteit
CT-getallen
Laag contrast resolutie
Spatiële resolutie visueel
Plakdikte
Afstandsmeting
CTDIw head en body
CTDI free,air head en body
Note on A21: huijsse: Ik mis nog een tabblad voor - de geometrische efficiëntie - overranging

## Strooistraling
Strooistraling
Resultaat
locatie | kV | mAs | dosis [uSv] | dosis [uSv/mAs] | dosis specs [uGy/mAs] | rel.afwijking [%]
1 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
1 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
1 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | 140 | 15 |  | 0 |  | #DIV/0!
Bevindingen/ opmerkingen
De vermeldde kV en mAs zijn hier weergegeven als voorbeeld. Volg de instellingen die de leverancier opgeeft.

## Bundelkwaliteit
Buis - bundelkwaliteit
Resultaat
Instelling / specificatie |  | Meting |  | Nauwkeurigheid
Buisspanning | Minimale HWD | Buisspanning | HWD | Buisspanning | HWD
(kV) | (mm Al) | (kV) | (mm Al) | (%) | (%)
80 | 2.9 |  |  | -100% | -100%
80 | 2.9 |  |  | -100% | -100%
80 | 2.9 |  |  | -100% | -100%
100 | 3.6 |  |  | -100% | -100%
100 | 3.6 |  |  | -100% | -100%
100 | 3.6 |  |  | -100% | -100%
120 | 4.3 |  |  | -100% | -100%
120 | 4.3 |  |  | -100% | -100%
120 | 4.3 |  |  | -100% | -100%
140 | 5 |  |  | -100% | -100%
140 | 5 |  |  | -100% | -100%
140 | 5 |  |  | -100% | -100%
| Gemiddelde | Reproduceerbaarheid
80 kV | #DIV/0! | #DIV/0!
140 kV | #DIV/0! | #DIV/0!
Bevindingen/ opmerkingen
In dit voorbeeld is een 4 tal buisspanningen opgenomen. Men dient voor een range aan buisspanningen te meten waarbij in ieder geval de minimale en maximale buisspanning worden getoest.

## Ruis
Ruis
Resultaat
Slice
| CT-getal (HU) | SD CT-getal (HU)
1
2
3
Bevindingen / opmerkingen
Note on J2: huijsses: We pakken hier 3 slices? Dan moet dit wel ook in het Word bestand vermeld worden

## Uniformiteit
Uniformiteit
Resultaat
Locatie |  |  | Afwijking t.o.v. centrum (HU)
| CT-getal (HU) | SD CT-getal (HU)
Centrum
Noord |  |  | 0
Oost |  |  | 0
Zuid |  |  | 0
West |  |  | 0
Bevindingen / opmerkingen

## CT-getallen
CT-getallen
Resultaat
80 kV
Insert | Referentie |  |  | Hoofd
| Ondergrens CT-getal (HU) | Bovengrens CT-getal (HU) | Richtwaarde CT-getal (HU) | CT-getal (HU) | Nauwkeurigheid tov richtwaarde (%) | CT-getal (HU) | Nauwkeurigheid tov richtwaarde (HU)
Lucht | -1004 | -996 | -1000 |  | -100% |  | 1000
Water | -4 | 4 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
100 kV
Insert | Referentie |  |  | Hoofd
| Ondergrens CT-getal (HU) | Bovengrens CT-getal (HU) | Richtwaarde CT-getal (HU) | CT-getal (HU) | Nauwkeurigheid tov richtwaarde (%) | CT-getal (HU) | Nauwkeurigheid tov richtwaarde (HU)
Lucht | -1004 | -996 | -1000 |  | -100% |  | 1000
Water | -4 | 4 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
120 kV
Insert | Referentie |  |  | Hoofd
| Ondergrens CT-getal (HU) | Bovengrens CT-getal (HU) | Richtwaarde CT-getal (HU) | CT-getal (HU) | Nauwkeurigheid tov richtwaarde (%) | CT-getal (HU) | Nauwkeurigheid tov richtwaarde (HU)
Lucht | -1004 | -996 | -1000 |  | -100% |  | 1000
Water | -4 | 4 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
140 kV
Insert | Referentie |  |  | Hoofd
| Ondergrens CT-getal (HU) | Bovengrens CT-getal (HU) | Richtwaarde CT-getal (HU) | CT-getal (HU) | Nauwkeurigheid tov richtwaarde (%) | CT-getal (HU) | Nauwkeurigheid tov richtwaarde (HU)
Lucht | -1004 | -996 | -1000 |  | -100% |  | 1000
Water | -4 | 4 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
Bevindingen / opmerkingen
Note on A1: huijsse: Waarom bij 4 kV's meten? Staat ook niet zo in Word document

## Laag contrast resolutie
Laag contrast resolutie
Resultaat
Catphan Insert CTP515
Onderdeel
Aantal bollen
Supra-slice | 1%
0.5%
0.3%
Sub-slice | 7 mm
5 mm
3 mm
Catphan Insert CTP263
Onderdeel
Aantal bollen
1%
0.5%
0.3%
0.1%
Bevindingen / opmerkingen

## Spatiële resolutie visueel
Spatiële resolutie visueel
Resultaat
Protocol | Resolutie (lp/cm) | Gap size (cm)
Bevindingen / opmerkingen
Note on A1: huijsse: Gap size? Wordt niet op teruggekomen in Word document

## Plakdikte
Slice dikte
Resultaat
Slicedikte (mm)* | Aantal slices | Gemeten slicedikte (mm)
0.625 | 1
2.5 | 1
5 | 1
Bevindingen / opmerkingen
Indien de in de tabel genoemde slice dikten niet instelbaar zijn: kies dan 3 plakdiktes in de volgende ranges: <2mm, 2-8mm, >8mm

## Afstandsmeting
Afstandsmetingen
Resultaat
Locatie | Gemeten afstand low-dose (mm) (mm) | Afwijking (mm)
Noord |  | -50
Oost |  | -50
Zuid |  | -50
West |  | -50
Bevindingen / opmerkingen

## CTDIw,head body
CTDIw , head and body
Resultaat
Body 140 kV 200 mAs
scanmode | position | kV | mAs | # slices | slice | z-coverage | Dose | CTDI100 | nCTDI_100
[5 empty] | thickness | [mm] | [mGy] | [mGy] | [mGy]
body | isocenter | 120 | 200 | 2 | 10 | 20 |  | 0 | 0
body | N | 120 | 200 | 2 | 10 | 20 |  | 0 | 0
body | O | 120 | 200 | 2 | 10 | 20 |  | 0 | 0
body | Z | 120 | 200 | 2 | 10 | 20 |  | 0 | 0
body | W | 120 | 200 | 2 | 10 | 20 |  | 0 | 0
[7 empty] | CTDI_w |  | mGy
op basis van eigen gemeten waarden
[7 empty] | CTDIvol |  | mGy
gespecificeerd op toestel
[7 empty] | CTDIvol |  | mGy
gespecificeerd in specificaties
[9 empty] | Afwijking | #DIV/0!
[9 empty] | CTDI (%) console t.o.v. specificaties | %
[9 empty] | Afwijking | #DIV/0!
[9 empty] | CTDI (%) gemeten waarde t.o.v. specificaties | %
Bevindingen / opmerkingen
- In dit voorbeeld zijn het aantal slices, slice thickness en z-coverage genomen, maar hier kan in gevarieerd worden. Vraag leverancier welke instellingen zij gebruiken bij de door hen aangegeven specificaties. Kijk ook naar scan mode, kV en mA/mAs
- Let goed op of de dosismeter die je gebruikt een dosis geeft in mGy of in mGy*cm, dit beinvloed de manier van hoe er gerekend moet worden in deze excel file
- Voor dual source systemen dient de meting separaat te worden uitgevoerd voor beide buizen, zodat de gemeten CTDIvol waarde per buis kan worden vergeleken met de specificaties van de fabrikant.
Note on L31: huijsse: Ikzelf vind de mededeling over mGy of mGycm niet perse nodig, want staat duidelijk in de Word en deze sheet dat het om de mGy gaat en niet de DLP

## CTDIfree,air head body
CTDIfree,air head
Resultaat
CTDI in air
scanmode | position | kV | mAs | # slices | slice | z-coverage | CTDI estimate | dosevalue | CTDI_100 | nCTDI_100 | % afwijking
[5 empty] | thickness | [mm] | of scanner [mGy] | [mGycm] | [mGy] | [mGy]
head | isocenter | 120 | 350 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
head | isocenter | 120 | 350 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
head | isocenter | 120 | 350 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | gemiddelde |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
abdomen | isocenter | 120 | 200 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
abdomen | isocenter | 120 | 200 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
abdomen | isocenter | 120 | 200 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | gemiddelde |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
thorax | isocenter | 120 | 150 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
thorax | isocenter | 120 | 150 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
thorax | isocenter | 120 | 150 | 64 | 0.625 | 40 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | gemiddelde |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Bevindingen / opmerkingen
Note on H6: huijsse: Anke, bedoel je hier de CTDIfree, air uit de specs?
Note on J6: huijsse: De term CTDI100 gebruiken we niet in het Word document. De 100 geeft de lengte van de ionisatie kamer aan
Note on A22: huijsse: vanwaar thorax? We hebben toch head en body (abdomen?)
- In dit voorbeeld zijn het aantal slices, slice thickness en z-coverage genomen, maar hier kan in gevarieerd worden. Vraag leverancier welke instellingen zij gebruiken bij de door hen aangegeven specificaties. Kijk ook naar scan mode, kV en mA/mAs
- Let goed op of de dosismeter die je gebruikt een dosis geeft in mGy of in mGy*cm, dit beinvloed de manier van hoe er gerekend moet worden in deze excel file
- Voor dual source systemen dient de meting separaat te worden uitgevoerd voor beide buizen, zodat de gemeten CTDIvol waarde per buis kan worden vergeleken met de specificaties van de fabrikant.

## Versies
1.0 | Initiele versie, vastgesteld op NVKF congres datum 28-03-2012
1.1 | Verbeterde versie nav opmerkingen Jurgen van Mourik, datum xx-xx-2012
Tabblad nauwkeurigheid tafelbeweging
Opstelling meetmethode 2: nauwkeuigheid axiale scan toegevoegd
Tabblad tilt
Schrijffout gecorrigeerd
Figuur 5 uit Impact scan acceptatietest leaflet toegevoegd
Tabblad CTDIfree,air head/body
Nut van de test toegevoegd
Tabblad Overbeaming
Uitleg meetmethode uitgebreid
Tabblad Overranging
Uitleg meetmethode uitgebreid
Plaatje opstelling toegevoegd
Afgebroken zinnen weer toegevoegd
1.9 | Vernieuwde versie WAD protocollen in Word. Excel file te gebruiken voor berekeningen